Znak: IA.272.2.1.2018                                                                     Załącznik nr 3a do SIWZ

OPIS ZAOFEROWANEGO SPRZĘTU dla części I

„Zakup kalibratora z wytwornicą gazu zerowego”

do zadania pod nazwą:

„Zakup i instalacja specjalistycznych urządzeń do realizacji zadań Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie powietrza

wraz z systemem łączności oraz wyposażeniem”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kalibratora z wytwornicą gazu zerowego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w następującym zakresie:

| Opis | Wymagania minimalne | Uwagi: |
| --- | --- | --- |
| Dokumentacja | W dniu dostarczenia urządzeń Wykonawca przekaże Zamawiającemu, dla każdego dostarczonego urządzenia, następującą dokumentację: - pełną oryginalną dokumentację producenta z polskim tłumaczeniem, zawierającą instrukcję działania, obsługi (zapobiegawczej i naprawczej), konserwacji, rysunki, schematy, opis postępowania w przypadku wystąpienia awarii. Cała dokumentacja dostarczona w formie drukowanej, oprawiona w sposób zapobiegający zniszczeniu oraz w formie elektronicznej w formacie *.pdf lub *.doc. - karty gwarancyjne (od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu Zamówienia) wystawione przez Wykonawcę w formie papierowej | TAK / NIE |
| Dostawa i uruchomienie (instalacja, podłączenie, testowanie, demonstracja poprawności pracy | Dostawa kalibratora z wytwornicą gazu zerowego z montażem i instalacją w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz demonstracją poprawności pracy odbędzie się w terminie do dnia 15 października 2018 r. Dostawa skorelowana z realizacją szkolenia instalacyjnego. W ramach testowania i demonstracji poprawnej pracy przeprowadzona zostanie pełna procedura kalibracji/sprawdzania. Podłączenie w odniesieniu do analizatorów: - Wykonawca wykona podłączenia wykorzystując własne materiały (węże teflonowe, złączki, przewody itp.), wykaże poprawność działania układu. - Wszelkie prace podłączeniowe Wykonawca wykona we własnym zakresie, w obecności i asyście operatora stacji | TAK / NIE |
| Gwarancja | Gwarancja zgodna z zaleceniami producenta oraz poniższymi warunkami: - zgłoszenie awarii następuje mailowo i jest potwierdzone na adres e-mail - czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia wynosi max. 72 godziny z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od prac - wszelkie koszty związane z realizacją serwisu i gwarancji ponosi Wykonawca (np. koszty wysyłki, robocizna i części zamienne) - faktyczną datę naprawy gwarancyjnej Wykonawca poświadcza w karcie gwarancyjnej - wykonawca zapewni realizację świadczeń gwarancyjnych przez autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny - przywrócenie zdolności pomiarowej urządzeń powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 7 dni od momentu pisemnego zgłoszenia wady (pocztą e-mail). Powyżej tego okresu Wykonawca zapewni urządzenia zastępcze - w okresie gwarancji: - pełna nieodpłatna obsługa serwisowa z dojazdem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, - przegląd okresowy co najmniej raz na 12 miesięcy lub częściej, z dojazdem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, zgodnie z zaleceniami producenta, z nieodpłatnym wykorzystaniem przewidzianych przez niego oraz dostarczonych przez Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych, części zużywalnych, części zamiennych lub urządzeń zastępczych tego samego typu - okres gwarancji ulega automatycznemu wydłużeniu o czas trwania naprawy | gwarancja TAK / NIE czas reakcji serwisu …………… przegląd okresowy …………… |
| Serwis pogwarancyjny | Po upływie okresu gwarancji Wykonawca zapewni dostępność odpłatnego serwisu i części zamiennych przez okres minimum 5 lat | TAK / NIE |
| Ogólne | Producent Nazwa i typ oferowanego urządzenia Fabrycznie nowy z produkcji seryjnej, rok produkcji 2018 | …………… …………… TAK / NIE |
| Funkcjonalność | - Możliwość swobodnego przenoszenia, transportowania po stacjach monitoringu powietrza. - Automatyczne wyliczanie i dozowanie gazu rozcieńczanego oraz gazu rozcieńczającego w oparciu o zadane stężenie wynikowe - Możliwość zaprogramowania przynajmniej: - stężeń sekwencji automatycznej kalibracji dla minimum 5 punktów, - przepływu dla każdego kontrolera przepływu z osobna, - nazwy gazu rozcieńczanego oraz przypisanego mu numeru wejścia przyrządu, - Możliwość odczytu parametrów pracy urządzenia na wyświetlaczu wbudowanym w urządzenie, co najmniej: - przepływu gazu rozcieńczanego, - przepływu gazu rozcieńczającego, - stężenia początkowego gazu rozcieńczanego (ppm), - stężenia wynikowego (ppm, ppb) - po rozcieńczeniu, - stężenia generowanego ozonu, - Interface użytkownika (wyświetlacz i klawiatura) w języku angielskim - Możliwość wykonania wewnętrznego testu szczelności - Kalibracja masowych kontrolerów przepływu (MFC) za pomocą tzw. „tabeli prawdy” – kalibracja elektroniczna z poziomu menu kalibratora | TAK / NIE |
| Użyte materiały | Umożliwiające stosowanie urządzenia dla rozcieńczania mieszaniny gazów: - dwutlenek siarki, tlenek azotu, dwutlenek azotu o stężeniach do 200 ppm (w azocie) - tlenku węgla o stężeniu do 4000 ppm (w azocie) - węglowodory aromatyczne (BTX) o stężeniach do 50 ppm (w azocie) - ozonu o stężeniu do 10 ppm | TAK / NIE |
| Liczba wejść gazu rozcieńczanego | Minimum 3; każde sterowane oddzielnym elektrozaworem | TAK / NIE |
| Liczba wejść gazu rozcieńczającego | Minimum 1 | TAK / NIE |
| Podłączenie gazu rozcieńczanego | Kalibrator wyposażony w odpowiednie wejście do podłączenia butli z gazem wzorcowym rurką z teflonu 1/8” | TAK / NIE |
| Przepływ | - Gazu rozcieńczanego (gaz wzorcowy): regulowany w zakresie od 0 mL/min do 100 mL/min - Gazu rozcieńczającego (powietrze zerowe): regulowany w zakresie od 0 mL/min do 10 L/min - Wzorcowanie przepływu wykonane w jednakowych warunkach odniesienia dla obu masowych kontrolerów przepływu - Powtarzalność ustawień 0,5% | TAK / NIE |
| Pomiar natężeń przepływu gazu rozcieńczanego i rozcieńczającego | Za pomocą masowych kontrolerów przepływu (MFC) o parametrach: - dokładność pomiaru przepływu 1% pełnego zakresu pomiarowego - liniowość 0,5 % pełnego zakresu pomiarowego | TAK / NIE |
| Generator ozonu | - Wydajność regulowana w zakresie: od 0,05 ppm do przynajmniej 0,5 ppm przy 5 ÷ 10 L/min - Stabilność generowanego stężenia ozonu 2% / 7 dni | TAK / NIE |
| Fotometr | - Zakres: od 0 do100 ppm - Liniowość: 1 % zakresu | TAK / NIE |
| Układ GPT | Umożliwiający pełną reakcję ozonu (O3) z tlenkiem azotu (NO), wyposażony w komorę reakcyjną ze szkła borokrzemowego | TAK / NIE |
| Komora mieszania i manifold | Wykonane ze szkła borokrzemowego | TAK / NIE |
| Temperatura pracy | Co najmniej w zakresie od +15 do +35 °C | TAK / NIE |
| We/Wy urządzenia | RS232/Ethernet, Digital Control Output, Digital Control Input | TAK / NIE |
| Sterowanie | Lokalnie z klawiatury urządzenia oraz dwukierunkowo przez złącze cyfrowe, przynajmniej w zakresie: - inicjacji i zakończenia kalibracji, wspólnej i każdego czynnika osobno - stężenia wynikowego | TAK / NIE |
| Zasilanie | - 230 VAC 50 Hz - po przerwie w zasilaniu kalibrator powinien włączyć się automatycznie i wrócić do trybu pracy | TAK / NIE |
| Wymiary | Przystosowany do standardowego 19 calowego stojaka, Wysokość: nie większa niż 25 cm | TAK / NIE |
| Świadectwo wzorcowania | Fabryczne świadectwa wzorcowania masowych kontrolerów przepływu (MFC), z podaniem warunków odniesienia – w formie papierowej w języku polskim lub angielskim – dostarczone w momencie instalacji | TAK / NIE |
| Wyposażenie dodatkowe | Skrzynia z uchwytami do swobodnego przenoszenia | TAK / NIE |
| Wytwornica gazu zerowego - ogólne | Producent: Nazwa i typ oferowanego urządzenia: Fabrycznie nowe z produkcji seryjnej, rok produkcji 2018. | …………… ……………. TAK / NIE |
| Wytwornica gazu zerowego - funkcjonalność | - Kompatybilna z dostarczanym kalibratorem, ale stanowiąca odrębną jednostkę. - Wykonawca przystosuje urządzenie także do pracy z kalibratorem będącym na wyposażeniu WIOŚ w Kielcach – API Teledyne T700. - Osuszacz permeacyjny lub odpowiednik. - Usuwanie z powietrza NO, NO2, O3, SO2 – kolumny sorpcyjne z wypełnieniem (z możliwością wymiany wypełnień oczyszczających, rozbieralne) lub odpowiednik. - Usuwanie z powietrza CO – piec katalityczny lub odpowiednik, z możliwością regulacji temperatury do 500°C. - Maksymalne dopuszczalne stężenia wyjściowe dla NO, CO, SO2, O3, C6H6: określone w normach EN 14211; EN 14212; EN 14625; EN 14626; EN 14662-3. - Wydajność: co najmniej 10 l/min. - Kompresor z regulacją ciśnienia lub pompa wewnętrzna. | TAK / NIE TAK / NIE ………… ………… ………… ………… TAK / NIE TAK / NIE ………… |