Znak: IA.272.2.1.2018                                                                     Załącznik nr 3b do SIWZ

OPIS ZAOFEROWANEGO SPRZĘTU dla części II

„Zakup poborników pyłu LVS wraz z systemem

łączności oraz wyposażeniem”

do zadania pod nazwą:

„Zakup i instalacja specjalistycznych urządzeń do realizacji zadań Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie powietrza

wraz z systemem łączności oraz wyposażeniem”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 szt. poborników pyłu LVS zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w następującym zakresie:

| Opis | Wymagania minimalne | Uwagi: |
| --- | --- | --- |
| Dokumentacja | W dniu dostarczenia urządzeń Wykonawca przekaże Zamawiającemu, dla każdego dostarczonego urządzenia, następującą dokumentację: - pełną oryginalną dokumentację producenta z polskim tłumaczeniem, zawierającą instrukcję działania, obsługi (zapobiegawczej i naprawczej), konserwacji, rysunki, schematy, opis postępowania w przypadku wystąpienia awarii. Cała dokumentacja dostarczona w formie drukowanej, oprawiona w sposób zapobiegający zniszczeniu oraz w formie elektronicznej w formacie *.pdf lub *.doc; - karty gwarancyjne (od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu Zamówienia) wystawione przez Wykonawcę w formie papierowej; - fabryczne świadectwa wzorcowania; - świadectwo zatwierdzenia typu. | TAK / NIE |
| Dostawa i uruchomienie (instalacja, podłączenie, testowanie, demonstracja poprawności pracy) | Dostawa poborników LVS, wraz z wniesieniem, montażem i instalacją w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz demonstracją poprawności pracy odbędzie się w terminie do dnia 17 października 2018 r., skorelowana z realizacją szkolenia instalacyjnego. W ramach testowania i demonstracji poprawnej pracy przeprowadzona zostanie pełna procedura kalibracji/sprawdzania. Wykonawca wykona podłączenia zakończone testem poprawności działania: Cyfrowe / Ethernet do systemu zbierania danych; Wykonawca wykona podłączenia wykorzystując własne materiały (przewody itp.), uruchomi transmisję danych z pobornika (min. przepływ) do będącego na wyposażeniu stacji dataloggera za pomocą złącza cyfrowego i wykaże poprawność działania układu. Wszelkie prace podłączeniowe Wykonawca wykona we własnym zakresie w obecności i asyście operatora stacji. Wykonawca wykona szczelne przejście przez dach kontenera. | TAK / NIE |
| Gwarancja | Gwarancja zgodna z zaleceniami producenta oraz poniższymi warunkami: - zgłoszenie awarii następuje mailowo i jest potwierdzone na adres e-mail - czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia wynosi max. 72 godziny z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od prac - wszelkie koszty związane z realizacją serwisu i gwarancji ponosi Wykonawca (np. koszty wysyłki, robocizna i części zamienne) - faktyczną datę naprawy gwarancyjnej Wykonawca poświadcza w karcie gwarancyjnej - wykonawca zapewni realizację świadczeń gwarancyjnych przez autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny - przywrócenie zdolności pomiarowej urządzeń powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 7 dni od momentu pisemnego zgłoszenia wady (pocztą e-mail). Powyżej tego okresu Wykonawca zapewni urządzenia zastępcze - w okresie gwarancji: - pełna nieodpłatna obsługa serwisowa z dojazdem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, - przegląd okresowy co najmniej raz na 12 miesięcy lub częściej, z dojazdem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, zgodnie z zaleceniami producenta, z nieodpłatnym wykorzystaniem przewidzianych przez niego oraz dostarczonych przez Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych, części zużywalnych, części zamiennych lub urządzeń zastępczych tego samego typu - okres gwarancji ulega automatycznemu wydłużeniu o czas trwania naprawy | gwarancja TAK / NIE czas reakcji serwisu …………… przegląd okresowy …………… |
| Serwis pogwarancyjny | Po upływie okresu gwarancji Wykonawca zapewni dostępność odpłatnego serwisu i części zamiennych przez okres minimum 5 lat | TAK / NIE |
| Ogólne | Producent Nazwa i typ oferowanego urządzenia Fabrycznie nowy z produkcji seryjnej, rok produkcji 2018 | …………… …………… TAK / NIE |
| Metoda pomiaru | Grawimetryczna opisana w EN 12341: - pobór prób na filtry przy przepływie powietrza 2,3 m3/ godzinę - określenie masy pyłu przez ważenie | TAK / NIE |
| Separacja pyłu PM10 | Głowica separacji pyłu PM10, zgodna z EN 12341: - umożliwiająca pobieranie strumienia objętości powietrza 2,3 m3/h - wykonana ze stali nierdzewnej lub stopów aluminium (proszę podać), przy czym wszystkie krytyczne części głowicy wykonane ze stali nierdzewnej (dysze, wlot) - otwory wlotowe do głowicy osłonięte przed opadami deszczu i śniegu | TAK / NIE …………… …………… |
| Separacja pyłu PM2.5 | Głowica separacji pyłu PM2,5, zgodna z EN 12341: - umożliwiająca pobieranie strumienia objętości powietrza 2,3 m3/h - wykonana ze stali nierdzewnej lub stopów aluminium (proszę podać), przy czym wszystkie krytyczne części głowicy wykonane ze stali nierdzewnej (dysze, wlot) - otwory wlotowe do głowicy osłonięte przed opadami deszczu i śniegu | TAK / NIE …………… |
| Oprawy filtrów | - Umożliwiające stosowanie okrągłych filtrów o średnicy 47 mm - Średnica dla filtracji pyłu 40 ÷ 41 mm - Wykonane z materiałów obojętnych | TAK / NIE |
| Pompa | - Łopatkowa o wydajności ponad 3 m3/h - Bezobsługowa, zapewniająca czas bezawaryjnej pracy min. 1 rok, przy założeniu obsługi serwisowej zgodnie z zaleceniami producenta - Ochrona przed przeciążeniem - Kasowalny licznik godzin pracy pompy | TAK / NIE |
| Natężenie przepływu powietrza | - Regulowane z kompensacją temperatury i ciśnienia - Dokładność regulacji zgodnie z normą EN 12341 | TAK / NIE |
| Funkcjonalność | − System chłodzenia układu poboru próby (steath air) − Aktywny system chłodzenia filtrów wyeksponowanych (zapewnienie temperatury filtrów wyeksponowanych < 23°C) − Pomiar temperatury za filtrem – Utrzymanie różnicy temperatury zewnętrznej i na filtrze pracującym nie większej niż 5°C (przy średniej temp. zewnętrznej powyżej 20°C) − Kasety/pojemniki na filtry, zabezpieczające filtry w oprawach przed przemieszczeniem, zabrudzeniem, zawierające minimum 16 opraw filtrów − Automatyczny, programowalny zmieniacz filtrów − System montażu filtrów powinien umożliwić zamontowanie opraw z filtrami w poborniku wraz z kasetą/pojemnikiem transportowym tak, aby możliwe było przygotowanie filtrów w laboratorium, umieszczenie ich w pojemniku/kasecie zabezpieczającym filtry przed działaniem warunków zewnętrznych, transport do miejsca poboru oraz zamontowanie wraz z pojemnikiem/kasetą w poborniku bez konieczności wyjmowania filtrów z pojemnika/kasety − Demontaż filtrów z pobornika powinien odbywać się wraz z kasetą/ pojemnikiem transportowym umożliwiającym transport filtrów do laboratorium − Kaseta/pojemnik na filtry musi umożliwiać bezpośrednią wzrokową kontrolę ilości wyeksponowanych filtrów (musi być np. przezroczysty) − System montażu filtrów powinien umożliwić dokładanie filtrów do pojemnika/kasety z filtrami czystymi oraz odbieranie filtrów wyeksponowanych bez konieczności zatrzymania pracy pobornika − Możliwość programowania: - daty i czasu rozpoczęcia/zakończenia pomiaru (rozdzielczość 1 minuta) - przerwy poboru pomiędzy poszczególnymi filtrami - warunków odniesienia (T, p) dla natężenia przepływu − Możliwość zapamiętywania danych w pamięci wewnętrznej oraz pamięci zewnętrznej (przenośnej) dla każdego filtra osobno, co najmniej: - czas poboru i objętość - przepływ - temperatura na filtrach wyeksponowanych - temperatura pracy filtra - temperatura i ciśnienie zewnętrzne - data i godzina rozpoczęcia oraz zakończenia pomiaru - przepływ w warunkach roboczych i zaprogramowanych (T i p) - możliwość zidentyfikowania kolejnych pomiarów − Możliwość transmisji danych pomiarowych z pamięci pobornika do komputera poprzez RS/karty pamięci/ pendrive - jeśli konieczna jest dedykowana pamięć zewnętrzna (karta pamięci, pendrive), to minimum dwie na każde urządzenie oraz jeśli konieczne jest dedykowane urządzenie umożliwiające transmisję danych (czytnik) z pamięci pobornika do komputera przenośnego również jedno na każdy pobornik − Ilość przechowywanych danych - minimum dla 15 filtrów. Odczyt danych z pamięci urządzenia nie może powodować ich wykasowania − Urządzanie musi zapewniać ciągłą pracę tzn. zmiana/dołożenie filtrów nie może powodować zatrzymania pracy pobornika i utraty danych; urządzenie musi mieć możliwość zaprogramowania sekwencji pomiarowej tak aby czynność wymiany/dołożenia filtrów nie powodowała konieczności ponownego uruchomienia bądź programowania pobornika − Zarówno w okresie pomiędzy zmianami filtrów jak i w wypadku utraty zasilania urządzenie musi pamiętać wszystkie ustawienia i mierzone parametry: objętość powietrza, czas pracy itd. - Możliwość kalibracji parametrów temperatury, ciśnienia, przepływu z poziomu pobornika, bez konieczności używania zewnętrznego oprogramowania | TAK / NIE |
| Test szczelności | Pobornik musi mieć możliwość wykonania testu szczelności całego układu poboru próby – od głowicy po pompę – z podaniem wyniku testu na wyświetlaczu pobornika. | TAK / NIE |
| Maksymalne wymiary | Maks. wysokość z sondą i głowicą 1600 mm Maks. szerokość 700 mm Maks. głębokość 400 mm Urządzenie umieszczone w jednej zespolonej obudowie. | …………… …………… …………… TAK / NIE |
| Waga | Nie więcej niż 80 kg | TAK / NIE |
| Zasilanie | - 230V AC 50 Hz - Po przerwie w zasilaniu pobornik powinien włączyć się automatycznie i kontynuować pomiar zgodnie z wcześniej zaprogramowaną sekwencją. - Zabezpieczenie przed utratą danych podczas przerwy w zasilaniu. | TAK / NIE |
| Wyświetlacz | LCD w języku polskim i angielskim. | TAK / NIE |
| Wyposażenie dodatkowe i materiały eksploatacyjne | Dla każdego dostarczonego pobornika: - sonda o długości 3000 mm ze szczelnym przejściem przez dach kontenera - zestaw 16 opraw do filtrów (razem ma być dostarczone min. 32 opraw do filtrów) dla każdego dostarczonego pobornika - dodatkowe pojemniki/kasety, zarówno dla filtrów przed jak i po ekspozycji. Ilość dostarczonych kaset/pojemników musi być wystarczająca aby nie było potrzeby przekładania opraw filtrów pomiędzy pojemnikami/kasetami w czasie wymiany filtrów - szczelny, zamykany pojemnik (typu walizka z uchwytem) dla transportu 15 wyeksponowanych filtrów umieszczonych w pojemniku/kasecie, umożliwiający przewożenie filtrów w załadowanej kasecie/pojemniku, w ustalonym, nieruchomym położeniu - smar do głowicy (jeśli występuje) w ilości wystarczającej na 2 letni okres pracy - 1100 szt. filtrów kwarcowych firmy Whatman, o numerze katalogowym QM-A 1851047 lub równoważne (w takim wypadku należy załączyć do oferty raport z wykonania badań równoważności, wykonany przez laboratorium akredytowane, tzn. posiadające, w momencie wykonywania badania, akredytację na normę EN ISO/IEC 17025 w zakresie przeprowadzanych badań. Metodyka postępowania przy potwierdzaniu równoważności zgodna z wytycznymi zawartymi w dokumencie grupy roboczej Komisji Europejskiej „Demonstration of equivalence of ambient air monitoring methods”) - zestaw naprawczy pompy (łopatki, filtry) – 1 kpl. - wszystkie pozostałe materiały eksploatacyjne przewidziane przez producenta na okres trwania gwarancji Pobornik wyposażony w uchwyty na stałe przytwierdzone do obudowy, pozwalające na przenoszenie pobornika. | TAK / NIE |